采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 20台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注射泵 | 医疗器械 | 参考品牌 | 1.科力建元 2.新科华大 3.史密斯 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 医疗辅助 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器 ★内置≥25种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进 ★流速范围： 5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h 10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ； 20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h； 30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h； 50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h， 可按0.1mL/h递增或递减 流速误差：±2% 快速输注： 5ml注射器：100 ml/h 10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h 20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h 30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h 50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h 注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级 丸剂量范围：1ml-20ml 可设 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调 报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误 其他功能： 自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户 快速输注：运行过程中可实现按量快速给药 交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池 时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速 ★无线监护：可以与我公司监护系统相连（选配） 注射器自动识别功能 ★各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵 内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时 阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa 电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V 功耗：≤18VA 外形尺寸(mm)：≥245(长)×120（宽）×115（高） 重量约2kg 安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3 工作环境：环境温度： 5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700 hPa -1060hPa 存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,一次性支付100%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |

填表人：                                            日期：    年   月   日