采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无创呼吸机 | 医疗器械 | 参考品牌 | 1.苏州凯迪泰 2.河北谊安 3.飞利浦 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 医疗辅助 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 一、用途：适用于内、外科，急诊室等无创通气抢救及治疗。 二、技术参数 1、通气模式： S--自主通气模式 T--时间通气模式 CPAP--持续正压通气模式 S/T--自主/定时双级别通气模式 2、IPAP吸气相正压：4-25cmH2O 3、EPAP呼气相正压：4-20cmH2O 4、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O 5、升压时间：可调 6、吸气触发及呼气切换灵敏度设定：吸气触发：自动，可调。呼气切换：可调 7、*高频率>60次/分及大漏量100升/分下，仍保证完美同步。 8、最小吸气时间可调：AUTO,可调。 9、最大吸气时间可调：AUTO,可调。 10、补偿功能：漏气补偿60ml/min，自动海拔补偿。 11、报警：断电报警、窒息报警、测压管脱落报警。 12、监测参数：潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气时间、实时压力。 13、*显示方式：4.2吋液晶屏显示。 14、*采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确，压力误差±0.4厘米水柱。 15、*高性能涡轮电机加电磁阀压力控制，压力上升最快达25毫秒。 配置清单 1、主机1台 2、说明书1本 3、便携包1个 4、电源线1根 5、操作流程1份 6、合格证1份 7、呼吸回路1套 8、麻醉回路1条 9、过滤棉6片 10、口鼻面罩1套 11、呼吸管路直型接头1个 12、*有创机加温加湿器1套 13、台车 1台 14、保修单1份 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,一次性支付100%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |

填表人：                                            日期：    年   月   日